Републик

| БелаЦрква, Светозара Милетића 55 | e-mail: tenderi@spbbelacrkva.org |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, 852-146 Телефакс: (013)851-001, Директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |

Број:253/1

Дана:13.06.2017.године

Обавештење о измени конкурсне документације

Предмет јавне набавке: Набавка добара – - РТГ АНАЛОГНИ УРЕЂАЈ СА ПОДНИМ НОСАЧЕМ ЦЕВИ И СИСТЕМОМ ЗА КОМПИЈУТЕРИЗОВАНУ РАДИОГРАФИЈУ-

Врста поступка: Отворени поступак

Назив и ознака из општег речника набавке: 33111000 - Рендгенски уређаји

Датум објављивања позива за подношење понуда: 16.5.2017. године

Разлог за измену документације:

- Измењене су Захтеване техничке карактеристике добара (стр. 8. – 10. Конкурсне документације) и стр. 11 у делу НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:

1. Пацијент сто:

- Уместо: „Димензије пацијент стола: мин. 210 x 85 cm или већи“ треба да стоји: Dimenzije pacijent stola 210 x 80 cm.

- Уместо: „Трансверзално померање пливајуће плоче стола мин. 28 цм“ треба да стоји: Трансверзално померање пливајуће плоче стола мин. 28 cm ( +/-10 %) или више

- Уместо: „Лежиште за касете прихвата све стандардне касете (13x18cm - 35x43 cm)“ треба да стоји: Лежиште за касете прихвата све стандардне касете од 18x24 цм до 35x43 цм и више.

2. Подни носач РТГ цеви:

- Уместо: „Опсег вертикалног померања цеви мин. 150 cm, са минималним растојањем од фокуса цеви до пода 35 cm и ниже“ треба да стоји: Опсег вертикалног померања цеви мин. 150 cm са минималним растојањем од фокуса цеви до пода 38 cm и ниже

3. Генератор:

- Уместо: „Распон мАs: мин. 0.1 - 800 мАс (или шири )” треба да стоји: Распон           mAs: мин. 0,5-800mAs.

- Уместо: „Број APR програма: мин. 5000“ треба да стоји: Број АПР програма: мин. 400

4. Измена у Партији 2.- Систем за компијутеризовану радиографију:

- Наручилац је прихватио предлог потенцијалног понуђача те избацију из своје конкурсне документације:

„-алат за гониометрију“,и  „-алат за коксометрију“.

Предметна карактеристика сада гласи:

„Могућност употребе дијагностичкогх софтвера ЦР система – „web“ базиран софтвер или "одго„арајући"

- Основни и напредни дијагностички алати:

- Увећање,умањење (Zoom)

- Ротација и окретање снимака

- „Pan“ или „одговарајуће“ слике

- Детекција решетке

- Затамњење неекспонираних делова на снимку

- DICOM STORE SCU/SCP

- DICOM PRINT

- DICOM MWL

- Напредни алати за мерење регије од интереса

- Специјални алат за мерење цервикалних криви

- Специјални алатз за мерење лумбалних криви

- Специјални алат за мерење кардио-торакалног односа“

8. Напомена: Наручилац мења своју конкурсну документацију и у делу начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранција квалитета, те додаје следеће:

„Наручилац има право да у поступку оцене понуда изврши увид у опрему која по својим техничким карактеристикама је иста или слична са предметом јавне набавке, а која се налази у функцији у једној од здравствених установа на територији Републике Србије. У том случају, Наручилац ће у писменој форми захтевати од Понуђача да достави неопходне податке како би се увид реализовао, остављајући могућност свим понуђачима који у поступку предметне набавке поднесу понуду да присуствује увиду и активно учествује у њему.“

* У наставку је измењена и допуњена Конкурсна документација, а коју ће понуђачи користити.

| БелаЦрква, Светозара Милетића 55 | e-mail: tenderi@spbbelacrkva.org |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, 852-146 Телефакс: (013)851-001, Директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |

Број:156/4

Датум: 16.05.2017.године – измена 13.06.2017.године

КОНКУРСНА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

- РТГ АНАЛОГНИ УРЕЂАЈ СА ПОДНИМ НОСАЧЕМ ЦЕВИ И

СИСТЕМОМ ЗА КОМПИЈУТЕРИЗОВАНУ РАДИОГРАФИЈУ-

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН БР  1/2017

Датум објаве позива за подношење понуда 		    16.05.2017.године

Рок за подношење понуда					    22.06.2017. године

Јавно отварање понуда					    22.06.2017. године

Контакт особе						Гизика Недељковић,  пом.директора

Ова документација је састављена од укупно 42 (четрдесетдве) нумерисане стране.

МАЈ,2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 156/2 од 22.03.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 156/3 од 22.03.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку добара – РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију

ЈН бр 1/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| III | Техничка документација и планови | 10 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| V | Критеријум за доделу уговора | 15 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 15 |
| VII | Модел уговора | 25 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 32 |

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне Конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

| Назив | Специјална болница за плућне болести «Др Будислав Бабић» |
| --- | --- |
| Адреса | Бела Црква, ул.С.Милетића бр.55 |
| ПИБ | 100865891 |
| Матични број | 08031436 |
| Врста наручиоца | здравство |
| Интернет адреса: | tenderi@spbbelacrkva.org |

ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

| Врста поступка јавне набавке | Отворени поступак |
| --- | --- |
| Врста предмета јавне набавке | Добра |
| Опис предмета јавне набавке | РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију |
| Шифра и назив из ОРН | 33111000 – Рендгенски уређаји |
| Број партија | Јавна набавка обликована је по партијама |
| Циљ поступка | Закључење уговора о јавној набавци |

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| Где преузети конкурсну документацију | Портал јавних набавки |
| --- | --- |
|  | Интернет страница наручиоца www.spbbelacrkva.org |

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

| Начин подношења понуда | Понуде у писаном облику и на српском језику доставити у затвореној и запечаћеној коверти, непосредно или путем поште, на адресу: Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“, Ул. С.Милетића 55, 26340 Бела Црква, канцеларија директоријума – Комисији за јавне набаке „Понуда за јавну набавку број 1/2017, „РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију“- Партија бр._____, са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ На полеђини коверте навести: назив, број телефона, адресу понуђача и име контакт особе. |
| --- | --- |
| НАПОМЕНА | Уколико нису наведени потребни подаци на коверти, наручилац не одговара за било какву последицу. Понуђач може да поднесе само једну понуду. |

РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

| Рок подношења понуде | 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, односно до 16.06.2017. године и то најкасније до 11:30 часова последњег дана истека рока. |
| --- | --- |
| НАПОМЕНЕ: | Уколико понуђач своју понуду шаље поштом, у обзир ће се узети понуде које су овим путем стигле на адресу наручиоца до наведеног датума и часа, који су означени као крајњи рок за пријем понуда. Благовремене су понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до наведеног рока. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом Наручилац, по пријему одређене понуде, назначава датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. |

НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

| Начин отварања | Отварање понуда ће се обавити ЈАВНО. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Активно учешће у јавној набавци могу имати само представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом овлашћења пре почетка отварања понуда. Представник који нема овлашћење неће моћи да активно учествује у јавном отварању понуда |
| --- | --- |
| Време отварања | 22.06.2017. године, у 12 часова |
| Место отварања | У просторијама наручиоца на адреси: Специјална болница за плућне болести„Др Будислав Бабић“, Ул. С.Милетића бр.55, 26340 Бела Црква, канцеларија директоријума |

РОК У КОЈЕМ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

| Рок за доношење Одлуке о додели уговора | 25 (двадесетпет) календарских дана од дана јавног отварања понуда |
| --- | --- |

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

| Рок за закључење уговора | Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца. |
| --- | --- |
| НАПОМЕНА | Ако изабрани понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац ће уговор закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем Ако изабрани понуђач не достави потписан и оверен уговор, са потребном пратећом документацијом (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) у року од 8 дана од дана пријема истог, сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, те ће наручилац наведени документ закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем |

КОМУНИКАЦИЈА У ВЕЗИ СА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА, ПОЈАШЊЕЊИМА И ОДГОВОРИМА

| Начин комуникације | Врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације или појашњења, понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште, на e-mail адресе као из предходне тачке, сваког радног дана (од понедељка до петка) у времену од 07:00 до 14:00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. |
| --- | --- |

КОНТАКТ ОСОБЕ КОД НАРУЧИОЦА

| Име и презиме | Гизика Недељковић, пом. директора за немед. питања Ивана Милчић, службеник за јавне набавке Душко Пејчић, , дипл.инжењер за развој, начелник за опште,правне,техничке и друге послове |
| --- | --- |
| Интернет адреса: | tenderi@spbbelacrkva.org |

II  СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Детаљан опис - спецификација предметног добра ове јавне набавке - РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију-Партија бр.1- РТГ АНАЛОГНИ УРЕЂАЈ СА ПОДНИМ НОСАЧЕМ ЦЕВИ

Партија бр.2 - СИСТЕМ ЗА КОМПИЈУТЕРИЗОВАНУ РАДИОГРАФИЈУ

са обавезним минималним техничким карактеристикама, дата је у табели, у даљем тексту Конкурсне документације.

За предметно добро, дате су минималне техничке карактеристике које морају бити испуњене. Уколико понуђена добра немају неке од захтеваних техничких карактеристика, таква добра ће се сматрати неодговарајућа, а понуда ће бити одбијена као неприхватљива, сагласно Закону o јавним набавкама.

Понуђач је дужан да попуни приложену табелу - ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА, на тај начин што ће попунити табелу са „ДА“или „НЕ“, у зависности да ли поседује наведену карактеристику или не. Понуђач може дати и евентуалне напомене у вези дате карактеристике.

Уколико понуђач не попуни табелу, његова понуда ће се сматрати неодговарајућом у смислу Закона о јавним набавкама.

Уколико у приложеној документацији понуђач понуди више од тражених карактеристика сматраће се да је испунио тражене техничко-технолошке карактеристике.

ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних техничких карактеристика које мора задовољити понуђена опрема, према захтеву корисника | Попуњава понуђач |
| --- | --- |
| Партија 1.- Обавезне техничке карактеристике аналогног РТГ уређаја са подним носачем РТГ цеви | ДА/НЕ | Где се налази у проспектној документацији |
| Основне техничке карактеристике |
| Пацијент сто: Раван пацијент сто са „пливајућом“ плочом Димензије пацијент стола: мин. 210 x 80 cm или већи Лонгитудинално померање пливајуће плоче стола мин. 80cm Transverzalno pomeranje plivajuće ploče stola min. 28 cm ( +/-10 %) ili vise Електромагнетна кочница за фиксирање пливајуће плоче стола у месту Носивост стола, одн. капацитет телесне масе пацијента мин. 290kg Ножна команда за управљање померањем површине стола, тастер на столу који искључује функцију ножне команде Лежиште за касете прихвата све стандардне касете од 18x24 цм до 35x43 цм и више Решетка против расејаног зрачења, вибрирајућа AEЦ са мин 3 поља Подни носач РТГ цеви: Опсег лонгитудиналног померања мин. 240 cm Опсег трансверзалног помераја мин. 25 cm Опсег вертикалног померања цеви мин. 150 cm са минималним растојањем од фокуса цеви до пода 38 cm и ниже Ротација стуба око вертикалне осе: мин. ± 90 степени Ангулација цеви: мин. ± 135 степени са аутоматским заустављањем на 0°, +90°и - 90° Ротација цеви око хоризонталне осе по својој дужини мин. -20/+45° Мануелни колиматор са ласерским индикатором за позиционирање буцку-ја и пацијента. Могућност ротације колиматора мин. 360° Генератор: високофреквентни мин. 120 кHz Максимални напон: мин. 150 kVp Снага генератора: мин. 50кW Распон вредности напона: мин. 40-150 kVp (или шири), подесив у корацима од 1kV Распон мА: мин. 25-650 мА (или шири) Распон mAs: мин. 0,5-800mAs Распон тајмера: мин.0.01-6.3 секунди Број APR програма: мин. 400 Конзола генератора са екраном осетљивим на додир мин. Дијагонале 18” са приказом АПР техника и графичким водичем за позиционирање пацијента Ручни тастер за контролу експозиције Могућност AEЦ за минимум два места (у столу и вертикалном стативу) РТГ Цев: Номинални напон: 150 kV Фокуси: 0.6 мм (мали) и минимум 1.2 мм (велики) Топлотни капацитет аноде: мин. 300 kHU Вертикални статив за снимања пацијената: Опсег вертикалног померања склопа за прихват касете мин. 150cm, са минималним растојањем од центра до пода 35cm и ниже Решетка против расејаног зрачења, вибрирајућа AEЦ са мин 3 поља |  |  |

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних техничких карактеристика које мора задовољити понуђена опрема, према захтеву корисника | Попуњава понуђач |
| --- | --- |
| Партија 2.- Обавезне техничке карактеристике система за компијутеризовану радиографију | ДА/НЕ | Где се налази у проспектној документацији |
| Основне техничке карактеристике |
| Једнокасетни читач касета са фосфорним фолијама Могућност очитавања касета са фосфорним фолијама за дигиталну радиографију формата: 15x30, 20x25, 25x30, 28x35, 35x35, 35x43 Резолуција очитавања мин. 12 пиксела по милиметру за дигиталну радиографију Брзина скенирања мин. 63 ЦР касете 35x43 цм по сату Обрада слике у аквизицији: мин.16 бита Излазак слике: мин. 12 бита Касете са фосфорним фолијама за дигиталну радиографију 35x43 цм – 2 комада 35x35 цм – 1 комад 24x30 цм – 2 комада 20x25 цм – 1 комад 28x35 цм – 1 комад Аквизициона и радна станица Акбизициони рачунар са ЛЦД монитором, дијагонале мин. 19 инча, мин. 3.10 GHz Quad Core Processor, min. 4GB RAM, за унос података о пацијенту и подршку аквизиције слике Резање студија у DICOM формату на CD/DVD медије са програмом за преглед на аквизиционој и дијагностичкој радној станици Могућност импорта (уноса) студија преко CD/DVD или преко USB-a на аквизиционој и дијагностичкој радној станици Могућност архивирања мин. 10000 студија годишње Медицински монитор мин. 2 мега пиксела, величина дијагонале мин.21 инч, контраста 1200:1 и осветљаја мин.420цд/м² РС за радну станицу мин.техничких карактеристика 4GB RAM,HDD 200GB, мрежна картица Могућност штампања на мрежном штампачу ренгенских филмова са различитим комбинацијама снимака на једном филму Додавање информација о пацијенту на снимак, додавање маркера као и текст напомена (анотација) Могућност увећања или умањења слике Могућност корекције контраста и осветљаја на снимку, употреба филтера DICOM i HL7 компатибилни, DICOM подршка (DICOM Send, DICOM Print, DMWL) Могућност употребе дијагностичкогх софтвера ЦР система – „web“ базиран софтвер или "одго„арајући" Основни и напредни дијагностички алати: Увећање,умањење (Zoom) Ротација и окретање снимака „Pan“ или „одговарајуће“ слике Детекција решетке Затамњење неекспонираних делова на снимку DICOM STORE SCU/SCP DICOM PRINT DICOM MWL Напредни алати за мерење регије од интереса Специјални алат за мерење цервикалних криви Специјални алатз за мерење лумбалних криви Специјални алат за мерење кардио-торакалног односа |  |  |

Осим наведеног, понуђач је дужан да:

1. Достави оригиналну проспектну документацију у којој треба да, за сваку појединачну обавезну техничку карактеристику коју добро поседује из горње табеле, обележи стрaну и део нa стрaни који се односи нa испуњеност зaхтевa, a дa подaтке о броју стрaне унесе у  одговaрaјућу колону тaбеле. Уколико је текст у проспектном материјалу, којим се докaзује испуњеност обaвезне техничке кaрaктеристике нa стрaном језику, Нaручилaц имa прaво дa зaхтевa од понуђaчa дa достaви превод нa српски језик. Под проспектним материјалом се подрaзумевa: оригинaлни кaтaлог, фотокопијa кaтaлогa, кaтaлог преузет сa интернет стрaнице произвођaчa опреме или сa цд-a, оригинални проспект и слично.

2. Изјаву произвођача добара (или заступника за Европу) за ставке којих нема у проспектној документацији, којом се потврђује да понуђач нуди добра која одговарају минималним техничким карактеристикама из табеле. Ако се у кaтaлогу који Понуђaч поседује, не нaлaзе подaци којимa се докaзује испуњеност обaвезних техничких кaрaктеристикa, Понуђaч је дужaн дa зa недостaјуће подaтке достaви писмену изјaву произвођaчa добрa која мора бити дата на оригиналном и потписаном документу произвођача или инозаступника произвођача за Европу или писмене изјаве дате од стране овлашћених регионалних представника произвођача добара сачињена на меморандуму даваоца изјаве, потписана, оверена са датумом и садржајем који је детаљно наведен у Конкурсној документацији.

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА:

Свака ставка на Обрасцима који су саставни део конкурсне документације мора бити попуњена, свака страна оверена печатом и потписом од стране овлашћеног лица, и једино као такав, комплетно попуњен, образац ће бити одговарајући и понуда ће бити даље разматрана.

Понуђaч је дужaн дa у одговaрaјућу колону тaбеле, нaведе зa које техничке кaрaктеристике достaвљa кaтaлог у штaмпaном облику, a зa које писмену изјaву произвођaчa.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ:

Квантитативни – подразумева испоруку тј. примопредаја предметног добра, коју је добављач дужан да испоручи о свом трошку на адресу седишта Наручиоца добра, у просторије које он предходно одреди и да са пријемном комисијом коју чине представници Наручиоца добра обави поступак квантитативног пријема.

Квалитативни - обухвата монтажу, стављање у функцију, тестирање и проверу техничких карактеристика добара, које обавља стручно лице Добављача, односно продавца добара са сертификатом, уз присуство лица која су одређена од стране Наручиоца добара. Доказивање тражених и уговорених техничких карактеристика добара, обавиће се одмах по монтажи и пуштању истих у рад. Квалитативни пријем добара чини и обукa Наручиоца добара на месту испоруке и монтаже.

Након извршеног квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема добара сачињава се Записник о истом, који потписују Наручилац добара и Добављач, од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок за предметна добра.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:

Квалитет добара, која су предмет ове јавне набавке,мора у потпуности да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/2010), у потпуности да одговара захтевима из техничке спецификације, као и осталим захтевима из ове Конкурсне документације.

Наручилац  је овлашћен да врши контролу квалитета добра у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке са правом да тражи мишљење независне, специјализоване институције. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од захтеваног квалитета, трошкови анализе падају на терет добављача.

Наручилац има право да у поступку оцене понуда изврши увид у опрему која по својим техничким карактеристикама је иста или слична са предметом јавне набавке, а која се налази у функцији у једној од здравствених установа на територији Републике Србије. У том случају, Наручилац ће у писменој форми захтевати од Понуђача да достави неопходне податке како би се увид реализовао, остављајући могућност свим понуђачима који у поступку предметне набавке поднесу понуду да присуствује увиду и активно учествује у њему.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА:

Рок испоруке - Не може бити дужи од 60 календарских дана од дaнa закључења уговора а дефинисан је у Обрасцу понуде и Моделу уговора који су саставни део ове конкурсне документације, као и у самом Уговору који изабрани Понуђач потписује са Наручиоцем.

Место испоруке - Просторије седишта Наручиоца добара, ул.С.Милетића бр.55, Бела Црква, које су претходно припремљене за монтажу и стављање добара у функцију.

Испорука добра подразумева допремање истог у просторије које за то одреди Наручилац добара, истовар, отпакивање, монтажа, стављање у функцију, проверу функционалности и обуку запослених код Наручиоца добара.

Продужење рока испоруке добра, могуће је само у случају више силе. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без одлагања.

Уговорени рок за испоруку опреме може се продужити и у случају да Наручилац у уговореном року, не изврше припрему простора за испоруку и монтажу исте.

Остали захтеви Наручиоца - Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете (виљушкаре, дизалице итд.) ако му је то потребно, за испоруку предметног добра. Добављач је дужан да се према предметном добру, приликом испоруке и монтаже односи са пажњом доброг домаћина.

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ:

Добављач ће обезбедити обуку запослених Наручиоца добaра у трајању од минимум 5(пет) радних дана, за правилан и безбедан рад са предметним добром. Обука се врши у просторијама Наручиоца добара, након монтаже и стављања исте у функцију, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста са одговарајућим сертификатом произвођача опреме. Одмах након завршене обуке издаје се сертификат о завршеној обуци.

III   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

За предметну јавну набавку не постоји техничка документација и планови.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важеће дозволе надлежних органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2) Закона.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује Изјавом, а ове доказе ће доставити на захтев Наручиоца:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: За партије 1 и 2: Дозвола Министараства здравља за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе, коју понуђач доставља у виду неоверене копије.  За партију 1 Лиценца за обављање послова промета и сервиса уређаја који производе јонизујућа зрачења коју издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Дозволе и лиценце морају бити важеће.

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.), писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – за партије 1 и 2 дозволу Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета на велико лекова и медицинских средстава, за партију 1 Лиценца за обављање послова промета и сервиса уређаја који производе јонизујућа зрачења коју  издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Дозволе и лиценце морају бити важеће.

Испуњеност услова под тачком 5. доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН. и поглавље VI Конкурсне документације.

Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача  чија је понуда оцењена као најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова, што је и дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН.

Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре нису дужни  да доставе доказе, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ УСЛОВА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом

- Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом

- Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом

- Дозвола за стављање понуђеног добра у промет

- Доказ о испуњавању стандарда и усклађености са европском директивом

- Доказ о испуњавању карактеристика за свако предметно добро коју понуђач нуди

- Овлашћење за учешће у јавној набавци

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- У циљу доказивања финансијског капацитета, понуђач је дужан да достави доказ да је у периоду од 6 (шест) месеци, пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, био ликвидан, тј. да није имао ни један дан неликвидности - Потврда Народне банке Србије – Одељења за принудну наплату надлежног округа, да понуђач у периоду од 05.11.2016. године до 05.05.2017. године, није био неликвидан.

- У циљу доказивања техничког капацитета, понуђач је дужан да достави:

- доказ да поседује овлашћени сервис - Изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу да понуђач има овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђеног добра, на територији Републике Србије, или доказе да има Уговор о пословно-техничкој сарадњи са овлашћеним сервисом (подизвођач) -  Уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис и Изјаву произвођача или изјаву инозаступника произвођача за Европу да је „друга уговорна страна“ овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђеног добра, на територији Републике Србије (подизвођач). Изјаве које понуђач доставља морају бити печатом оверене, потписане од стране овлашћеног лица под пуном материјалном и кривичном одговорношћу);

Напомена: Уколико понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис, та друга уговорна страна мора бити у понуди наведена као подизвођач или члан групе понуђача.

- доказ да има минимум два транспортна (доставна) возило за превоз добара која су предмет јавне набавке  - ако су возила у власништву понуђача - фотокопије саобраћајних дозволa за наведено возило, ако понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи - доказ о правном основу коришћења (Уговор о купопродаји или Уговор о закупу или Уговор о лизингу и сл). Уз наведено, понуђач је обавезан да достави Изјаву (Образац дат у конкурсној документацији) која мора бити печатом оверена, потписана од стране овлашћеног лица под пуном материјалном и кривичном одговорношћу);

- У циљу доказивања да располаже довољним кадровским капацитетом, понуђач то доказује достављањем:

А) Уколико понуђач поседује сервисере, доставља:

- сертификат о обучености сервисера за одржавање понуђеног добра (најмање два лица) или Изјаву произвођача понуђеног добра, или инозаступника произвођача за Европу, или регионалног представника произвођача да су (најмање за два лица) обучени и оспособљени за сервисирање понуђеног добра;

- образац М о запослености сервисера код понуђача (најмање за два лица), односно уговора о радном ангажовању;

- сертификат о оспособљености за рад са изворима јонизујућег зрачења и спровођење мере заштите од јонизујућег зрачења издату од стране овлашћеног правног лица које се налази на списку овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије на име сервисера код понуђача (најмање за једно лице) – За Партију 1;

Б) Уколико понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи за сервисере, за сваку понуђену партију доставља:

- сертификат о обучености сервисера друге уговорне стране за одржавање понуђеног добра, или Изјаву произвођача понуђеног добра, или инозаступника произвођача за Европу, или регионалног представника произвођача да су обучени и оспособљени за сервисирање понуђеног добра (најмање за два лица);

- образац М о запослености сервисера код „друге уговорне стране“ (најмање за два лица);

- сертификат о оспособљености за рад са изворима јонизујућег зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућег зрачења издат од стране овлашћеног правног лица које се налази на списку овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије  на име сервисера код друге уговорне стране. (најмање за једно лице.)- За Партију 1;

Напомена: Уколико понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис за сваку понуђену партију, та друга уговорна страна мора бити у понуди наведена као подизвођач или члан групе понуђача.

Под сервисом за понуђена добра сматра се да понуђач, односно друга уговорна страна поседује сервис за целокупни предмет јавне набавке или за посебне делове који заједно чине функционалну целину.

Доказ о испуњености овог услова понуђач ће доставити за подизвођача само у случају да ће се овај део набавке извршити преко подизвођача.

4) Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о стављању у промет предметног добра или Потврду / Изјаву Агенције за лекове и медицинска средства да медицинско средство не подлеже регистрацији АЛИМС-а,

5) Понуђач је дужан да, као доказ о испуњавању стандарда достави стандарде:

За партију 1. и партију 2. : ISO 9001 или одговарајући, за партију 1. ISO 14001 или одговарајући, за партију 2. ISO 27001 или одговарајући,  за партијe 1. и 2.:  СЕ/ЕС сертификат или Изјаву о усклађености , којим се доказује усклађеност са европском директивом за медицинска средства 93/42 EEC

6) Понуђач је дужан да достави оригиналну проспектну техничку документацију произвођача добара,са детаљним карактеристикама које нуди, у којој треба да обележи тражене техничке карактеристике из табеле минималних техничких карактеристика које понуђено добро поседује. Уколико проспектна документација није на српском језику, понуђач је дужан да на захтев Наручиоца достави и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

7) Понуђач је дужан да достави оригиналну изјаву, овлашћење произвођача добара или инозаступника произвођача за Европу, којом се понуђач овлашћује да учествује у предметној јавној набавци и да нуди добро које одговара наведеним техничким карактеристикама у овој јавној набавци.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

У предметном поступку јавне набавке добара – РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију,  ЈН бр 1/2017, критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац понуде (Образац 1)

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

(Образац 2)

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.75 ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5)

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом

(Образац 6).

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                                  (ОБРАЗАЦ 1)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

- РТГ АНАЛОГНИ УРЕЂАЈ СА ПОДНИМ НОСАЧЕМ ЦЕВИ И СИСТЕМОМ ЗА КОМИЈУТЕРИЗОВАНУ РАДИОГРАФИЈУ- ПАРТИЈА БР. _________- , ЈН ОП БР 1/2017

а) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ): |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (E-MAIL): |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ТЕЛЕФАКС: |  |
| БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

б)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
| 2) | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: |  |
|  | АДРЕСА: |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
|  | ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |
|  | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

в) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | АДРЕСА: |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 2) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА: |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |
| 3) | НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: |  |
|  | АДРЕСА: |  |
|  | МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
|  | ПИБ: |  |
|  | ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

г) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА БР. .............................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................

(навести предмет јавне набавке)

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (30% авансно у року до 45 дана од дана потписивања уговора) |  |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) |  |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 60 календарских дана од дaнa закључења уговора) |  |
| Гарантни период (минимум 12 месеци) |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум	    Понуђач

_________________	М.П	___________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом,и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија,понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 1

| Рб | АРТИКЛ | Произвођач | ЈМ | Кол | Јед.цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТГ АНАЛОГНИ УРЕЂАЈ СА ПОДНИМ НОСАЧЕМ ЦЕВИ |  | ком | 1 |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ |  |

Партија 2

| Рб | АРТИКЛ | Произвођач | ЈМ | Кол | Јед.цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИСТЕМ ЗА КОМПИЈУТЕРИЗОВАНУ РАДИОГРАФИЈУ |  | ком | 1 |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ |  |

Датум:	          М.П                                      Потпис понуђача

___________________	__________________

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Исписује понуђач

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________________(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА: ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СНОСИ ИСКЉУЧИВО ПОНУЂАЧ И НЕ МОЖЕ ТРАЖИТИ ОД НАРУЧИОЦА НАКНАДУ ТРОШКОВА.

АКО ЈЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБУСТАВЉЕН ИЗ РАЗЛОГА КОЈИ СУ НА СТРАНИ НАРУЧИОЦА, НАРУЧИЛАЦ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОНУЂАЧУ НАДОКНАДИ ТРОШКОВЕ ИЗРАДЕ УЗОРКА ИЛИ МОДЕЛА, АКО СУ ИЗРАЂЕНИ У СКЛАДУ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА НАРУЧИОЦА И ТРОШКОВЕ ПРИБАВЉАЊА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ТРАЖИО НАКНАДУ ТИХ ТРОШКОВА У СВОЈОЈ ПОНУДИ.

Датум:	          М.П                                      Потпис понуђача

___________________	__________________

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПИБ:

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________даје:

(назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију – Партија бр. ______, ЈН број 1/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У____________________________               _________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:________________________     м.п.         ____________________________

Навести читко име и презиме

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ. 75

Под пуном материјланом и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________________________ у поступку јавне набавке добара – РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за комијутеризовану радиографију – Партија бр. ____ ЈН број 1/2017, испуњава све услове из чл. 75.  ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.75. ст.2. ЗЈН)

Место: ______________________

Датум:_______________________          М.П.                                           Понуђач:

____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ – ЧЛ. 75  ЗЈН

Под пуном материјланом и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _______________________________________________ у поступку јавне набавке добара – РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за комијутеризовану радиографију – Партија бр. _____ ЈН број 1/2017, испуњава све услове из чл. 75.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:

1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.75. ст.2. ЗЈН)

Место: ______________________

Датум:_______________________          М.П.                                           Подизвођач:

____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ РТГ АНАЛОГНОГ УРЕЂАЈА СА ПОДНИМ НОСАЧЕМ ЦЕВИ И СИСТЕМОМ ЗА КОМПИЈУТЕРИЗОВАНУ РАДИОГРАФИЈУ

(понуђач уписује само она поља која су му позната)

Закључен између:

- Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“, ул.С.Милетића бр.55, Бела Црква, коју заступа в.д. директора др Будиша Југа

- МАТИЧНИ БРОЈ: 08031436

- ПИБ: 100865891

- НАЗИВ БАНКЕ: Управа за трезор

- БРОЈ РАЧУНА: 840-0000001420761-25

- ТЕЛЕФОН/ФАКС: 013/852-146 / 013/851-001

(у даљем тексту: Купац) и

- А.УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОДНЕО ПОНУДУ САМОСТАЛНО:

__________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ПИБ)____________________________________________________________

когa зaступa  __________________________________________(у дaљем тексту: Добaвљaч)

(Име, презиме и функцијa)

Б.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

__________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ПИБ)______________________________________________________________

когa зaступa __________________________________________ (у дaљем тексту:Добaвљaч)

(Име, презиме и функцијa)

Добaвљaч је извршење јaвне нaбaвке делимично поверио подизвођaчу

__________________________________________________________________

(Нaзив подизвођaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ПИБ)____________________________________________________________

когa зaступa  _______________________________________(у дaљем тексту: Подизвођaч)                             (Име, презиме и функцијa)

В.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):

групе понуђaчa који су се нa основу Спорaзумa број ....... од ......, међусобно и премa Нaручиоцу обaвезaли нa извршење предметне јaвне нaбaвке, тј овог Уговорa:

1.___________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ПИБ)______________________________________________________________

кaо члaн групе који је носилaц послa, односно који је поднео понуду и који ће зaступaти групу понуђaчa пред Нaручиоцем и који ће у име групе понуђaчa потписaти уговор, когa

зaступa  ______________________________________________  (у дaљем тексту: Добaвљaч)

(Име, презиме и функцијa)

________________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ПИБ)_____________________________________________________________

кaо члaн групе који ће дaти средство обезбеђењa/који ће издaти рaчун, когa зaступa __________________________________________

(Име, презиме и функцијa)

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА

ЈН Број:1/2017

Број и датум одлуке о додели уговора:_____________________________________________

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од__________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је предмет овог Уговора купопродаја РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви и ситемом за компијутеризовану радиографију – Партија бр.______ у складу са спецификацијом датом у понуди и посебним захтевима из конкурсне документације

УКУПНА ЦЕНА, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ПОПУСТИ НА ЦЕНУ

Члан 2.

Укупна уговорена цена за уговорена добра предвиђена чланом 1. без урачунатог ПДВ-а износи ________________ динара (словима: ___________________________________________________ динара и ___ /100)(попуњава понуђач).

Цена која се фактурише обрачунава се са одговарајућом стопом ПДВ-а и подразумева Ф-цо магацин купца са свим трошковима и износи __________________ динара (словима: __________________________________________________динара и __/100) (попуњава понуђач).

ПДВ на уговорена добра _________________ динара (словима: _____________________________

________________________________________________ динара и __/100) (попуњава понуђач).

Спецификација партија је додата као Прилог (копиран део Обрасца понуде), и чини саставни део овог Уговора.

У укупну вредност уговора улазе добра са услугом доставе на адресу купца.

Обрачунати ПДВ плаћа КУПАЦ.

У укупну вредност уговора улазе добра са услугом транспорта, инсталације и пуштања у рад, као и неопходна обука запослених код купца, за рад на истом.

Плаћање добра које је предмет ове јавне набавке извршиће се

- 30% - авансно – у року до 45 (четрдесепет) дана од дана потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу.

- банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;

- банкарску гаранцију за добро извршење посла;

- предрачун који поред основних података, садржи податке из чл. 42 („Сл.гласник РС“ број84/2004,86/2004 (испр.), 61/2005,61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (др.закон) и 142/2014) и податке захтеване од стране Наручиоца и то назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број. Понуђач је дужан да за потребе Наручиоца достави предрачун у три примерка.

- 70%, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана коначне квантитативно- квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет ове јавне набавке тј. потписивања записника о квалитативном пријему након што понуђач преда наручиоцу.

- банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року;

- рачун који, поред основних података, садржи податке  из чл. 42. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005,61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (др.закон) и 142/2014), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број и серијски број испорученог добра. Вредност испорученог предмета  јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави рачун у три примерка.

НА СВАКОЈ ФАКТУРИ КОЈУ ПРОДАВАЦ ИСПОРУЧИ КУПЦУ, МОРА БИТИ НАЗНАЧЕН БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И БРОЈ И ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА, НА ОСНОВУ КОГ СЕ ИСПОРУЧУЈУ ДОБРА!!!

УСЛОВИ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНЕ

Члан 3.

Цена је фиксна током трајања уговора о јавној набавци и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

ИСПОРУКА ДОБАРА

Члан 4.

ПРОДАВАЦ ће испоруку добарa из члaнa 1. извршити у просторијама седишта Наручиоца, у року од _______ (словимa: _____________________________________________) календарских дaнa, од дaнa закључења уговора.

Испорука добара која су предмет ове јавне набавке подразумева истовар, отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију, проверу функционалности и обуку запослених која ће бити обављена у просторијама седишта Наручиоца медицинске опреме.

Добaвљaч је дужaн дa обезбеди кадровске и техничке кaпaцитете зa испоруку добaрa из члaнa 1. овог Уговора. Приликом испоруке, Продавац је дужaн дa се премa имовини Купца односи сa пaжњом доброг домaћинa.

Купац је дужан да пре стављања опреме у функцију достави:

- Корисничко упутство за рад у папирној и електронској форми, на енглеском и српском (уколико постоји превод) језику у два примерка.

- Сервисно упутство (service maunual) у папирној и електронској форми, на енглеском и српском (уколико постоји превод) језику у два примерка.

КВАЛИТЕТ И НАЧИН КОНТРОЛЕ

Члан 5.

Добављач гарантује да је испоручено добро ново, из текуће производње, и да квалитетно и функционално у потпуности одговaрa подaцимa из понуде. Добављач обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра, да добро у  потпуности одговара техничким захтевима и стандардима за ову врсту опреме и да ће бити испитано пре испоруке од стране произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати одговарајући СЕРТИФИКАТ (оригинал) и предати га Наручиоцу приликом испоруке.

Добављач је дужан да добра која су предмет овог Уговора испоручи у паковањима која одгаварају врсти робе која се испоручује. Паковање треба да штити робу од сваког оштећења или корозије током превоза и треба да буде погодно за претовар у транзиту и дуготрајно складиштење опреме. Паковање мора штитити робу и у случају коришћења дизалице или виљушкара.

Добављач је дужан да достави детаљну листу за свако колето, са назнаком броја уговора, називом, описом и количином спакованих артикала, серијским бројевима, нето и бруто тежином, на основу које ће се вршити квантитавни пријем.

Добављач одговара за сваку штету на роби која настане услед њеног неадекватног паковања и/или неправилних инструкција везаних за складиштење.

Члан 6.

Потписивaњем зaписникa о примопредaји од стрaне обе уговорне стрaне и представника Корисника,смaтрa се дa је извршенa испорукa предметa јaвне нaбaвке, којa је у свему квaнтитaтивно и квaлитaтивно усaглaшенa.

Током испоруке предметa јaвне нaбaвке, уколико констaтује евентуaлну неусaглaшност, Нaручилац и Корисник у писменој форми достaвљaју Добaвљaчу реклaмaцију, без одлaгaњa.

Добaвљaч је дужaн дa у нaјкрaћем року отклони неусaглaшеност.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Продавац је у обавези да пo потписивању овог Уговора достави Купцу:

- у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања издату у висини од 30% од вредности закљученог уговора, са ПДВ-ом, са роком важности до стављања предмета јавне набавке у функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему). Гаранција мора бити безусловна платива на први позив и сви елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом (рокови,износ). Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- у тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 7 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa, бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршење послa, издaту у висини од 10% од вредности овог Уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности нaјмaње десет дaнa дуже од дaтумa конaчне испоруке-стављања у функцију предметa јaвне нaбaвке. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив, и сви елементи гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa овог Уговорa промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим Уговором;

- у тренутку примопредaје предметa јaвне нaбaвке, бaнкaрску гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, издaту у висини од 10% од вредности овог Уговорaбез ПДВ-а, сa роком вaжности десет дaнa дужим од гaрaнтног рокa. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг).Наручилац ће уновчити поднете гaрaнције зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa добaвљaч не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност коришћењa предметa уговорa у гaрaнтном року.

ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.

Гарантни рок који се рачуна од момента стављања опреме у функцију (потписивања Записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему), износи __________(минимум 12 месеци).

Добављач је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантне листове, одмах након стављања у функцију добара из члана 1. овог Уговора.

Добављач се обавезује да ће се за сваки замењени или поправљени део, односно склоп применити нови гарантни рок–преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на Добављача), рачунајући од дана инсталације или поправке.

У гарантном периоду добављач обухвата све интервенције: преветнивно и редовно одржавање са резервним деловима, услуге сервиса за све врсте кварова насталих на било који начин осим намерним оштећењем и резервне делове за отклањање кварова без новчане надокнаде за услуге, утрошени материјал и резервне делове.

Члан 9.

Добављач је дужан да се у року од ___________, (најкасније у року од 24 сата) одазове на позив Наручиоца опреме за пријаву квара, упућен путем електронске поште на адресу Добављача ______________________________без обзира на потврду пријема електронске поште.

Приликом потписивања Записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему, Добављач и Корисници ће се споразумети о начину пријаве квара, детектовању квара, времену извршења отклањања квара са провером функционалности опреме, замени делова опреме новом, као и о другим чињеницама неопходним за обезбеђење несметаног рада опреме, о чему ће се сачинити посебан протокол.

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 10.

Добављач се обавезује да ће обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање добрима у трајању од _______ радних дана (минимум 5(пет) радних дана), за правилан и безбедан рад са предметним добром.

Обука се врши у просторијама Наручиоца добра, након монтаже и стављања исте у функцију,  а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води апликациони специјалиста са одговарајућим  сертификатом од стане произвођача опреме. Одмах након завршене обуке издаје се сертификат о заврешеној обуци.

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РАСКИД

Члан 11.

Уговор се закључује са роком важења до потпуног извршења уговорних обавеза, а реализација истог је условљена висином обезбеђених средстава предвиђених од стране Покрајинског секретаријата, а на основу Решења о додели средстава по јавном конкурсну за финансирање, односно суфинансирање набавке медицинске и друге опреме здравственим установама у 2017. години.

У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

ОДСУСТВО ОДГОВОРНОСТИ

Члан 12.

Нaступaње више силе ослобођa од одговорности уговорне стрaне зa кaшњење у извршењу уговорених обaвезa. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и престaнкa више силе, уговорне стрaне су обaвезне дa без одлaгaњa обaвесте писменим путем другу уговорну стрaну.

Кaо случaјеви више силе смaтрaју се природне кaтaстрофе, пожaр, поплaвa, експлозијa, трaнспортне несреће, одлуке оргaнa влaсти, штрaјк и други случaјеви који се у моменту зaклучењa овог Уговорa нису могли предвидети и нису проузроковани чињењем тј. нечињењем ниједне уговорне стране.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

За случај закашњења у испуњену обавеза из уговореног рока, инсталације и стављања у функцију опреме која је предмет овог уговора, уколико је разлог закашњења на страни  Добављача, Добављач је дужан да Наручиоцу исплати износ од 0,2 % од укупне уговорене вредности, за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ не може прећи 5 % (словима: пет процената) од укупне уговорене вредности.

Ако Добављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са квалитативним пријемом, преко 20 дана, Наручилац има право да наплати уговорну казну у вредности од 10% укупне вредности уговора уколико је за такво  кашњење искључиво одговоран Добављач.

Ако Добављач не изврши уговорне обавезе, или закасни са квалитативним пријемом преко 20 дана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и поднесе нанаплату банци банкарску гаранцију за добро извршење посла. Наручилац има право да у случају не испуњена уговорних обавеза од стране  Добављача, из члана 9.овог уговора наплати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 15.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Панчеву.

Члан 16.

Овај уговор је сачиње у 4 (четири) истоветна примерка и то за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка.

КУПАЦ: 						                    ДОБАВЉАЧ:

___________________________                                                _______________________

VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Поступак јавне набавке број 1/2017 води се на српском језику. Понуда понуђача, као и целокупна кореспонденција у вези са понудом коју размене понуђач и Наручилац, морају бити  написане на српском језику.

Пратећа документа и штампана литература која у понудама буде достављена (каталози, сертификати, атести и сл.), могу бити на енглеском језику.  Понуђач ће, по захтеву Наручиoца,  за исте доставити превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач понуду подноси предајом код Наручиоца, на адресу: ул.С.Милетића бр.55, Бела Црква, канцеларија директоријума или поштом на адресу: Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“,ул.С.Милетића бр.55, 26340 Бела Црква, канцеларија директоријума – Комисији за јавне набавке. Понуда се подноси у затвореној/им коверти/ама или кутији/ама, затвореној/им на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара/ју. На лицу омота Понуде, понуђач обавезно наводи: "Понуда за јавну набавку добара – РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију“, ЈНБР 1/2017 – НЕ ОТВАРАТИ . На полеђини омота понуде обавезно навести назив, адресу, број телефона и име особе за контакт понуђача.

НАПОМЕНА: ДОСТАВА И ПРИЈЕМ ПОНУДА СЕ ВРШИ ИСКЉУЧИВО НА НАВЕДЕНОМ МЕСТУ (Канцеларија директоријума), радним данима, од ПОНЕДЕЉКА до ПЕТКА, у времену од 07-15h. Уколико понуда стигне у дане викенда или у други нерадни дан, неће моћи бити предата на поменутом месту, те самим тим наручилац не сноси никакву одговорност.

Понуда ће се сматрати благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 16.06.2017. године до 11:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи попуњене и оверене:

- Образац понуде, подаци о понуђачу / подизвођачу / понуђачу у заједничкој понуди (Образац бр.1)

- Образац  структуре понуђене цене , са упутством како да се попуни (Образац бр.2)

- Образац трошкова припреме понуде (Образац бр.3)

- Образац изјаве о независној понуди  (Образац бр.4)

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом  (Образац бр.5)

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – чл.75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац бр.6)

- Модел уговора (поглавље VII)

- Средства финансијског обезбеђења за сваку партију појединачно:

- оригинал обевезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај аванса;

-банкарску гаранцију за озбиљност понуде;

-оригинaл обaвезујуће писмо бaнке о нaмерaмa зa издaвaње гaрaнције зa добро извршење послa;

-оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року;

- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова, наведених у конкурсној документацији.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев свих изјава, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава Обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), морају да приложе и Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

- ПАРТИЈЕ

Јавна набавка  обликована је по партијама:

Партија 1. Аналогни РТГ уређај са подним носачем РТГ цеви;

Партија 2. Систем за компијутеризовану радиографију;

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВИ И ОТВАРАЊУ УЗОРАКА

Предмет јавне набавке не подразумева достављање узорака.

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“,ул.С.Милетића бр.55,26340 Бела Црква, , Комисији за јавне набаке

„ Измена Понуде за јавну набавку број 1/2017“, РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију: НЕ ОТВАРАТИ

„Допуна Понуде за јавну набавку 1/2017“, РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију, са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ

„Опозив Понуде за јавну набавку број 1/2017“, РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију, са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ

„Измена и допуна Понуде за јавну набавку број 1/2017“, РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију , са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (образац бр.1 ), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац бр.1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

10.1. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

ПЛАЋАЊЕ:

Плаћање добра које је предмет ове јавне набавке извршиће се

- 30% - авансно – у року до 45 (четрдесепет) дана од дана потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу.

- банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;

- банкарску гаранцију за добро извршење посла;

- предрачун који поред основних података, садржи податке из чл. 42 („Сл.гласник РС“ број84/2004,86/2004 (испр.), 61/2005,61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (др.закон) и 142/2014) и податке захтеване од стране Наручиоца и то назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број. Понуђач је дужан да за потребе Наручиоца достави предрачун у три примерка.

- 70%, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана коначне квантитативно- квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет ове јавне набавке тј. потписивања записника о квалитативном пријему након што понуђач преда наручиоцу.

- банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року;

- рачун који, поред основних података, садржи податке  из чл. 42. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005,61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (др.закон) и 142/2014), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број и серијски број испорученог добра. Вредност испорученог предмета  јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави рачун у три примерка.

10.3. Захтев у погледу гаранције

Гарантни рок за предметна добра рачуна се од момента стављања предметних добара у функцију, тј. од датума завођења Записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему истих. Гарантни рок је минимум 12 (дванаест) месеци, тј. 1 (једну) годину за понуђено добро (за обе партије).

Понуђач може понудити дужи гарантни рок, а податке о гарантном року уноси у Образац бр.1 за партију за коју подноси понуду.

Добављач је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантни лист, одмах након стављања у функцију предмета јавне набавке.

У случају да понуђени рок гаранције буде краћи од 12 (дванаест) месеци за комплетно добро, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

10.4. Корисничко упутство за рад и сервисно упутство

Добављач је дужан да пре пуштања опреме у рад достави:

- Корисничко упутство за рад у папирној и електронској форми, на енглеском и српском (уколико постоји превод) језику у два примерка.

- Сервисно упутство (service manual) у папирној и електронској форми, на енглеском и српском (уколико постоји превод) језику у два примерка.

10.5. Постпродaјно одржaвaње у гaрaнтном року

- Добaвљaч је у обaвези дa у гaрaнтном року а најмање двa путa годишње (после 6 и 12 месеци од дана квалитативног пријема), о свом трошку обезбеди превентивно одржaвaње испоручених добaрa. О времену превентивног  одржавања споразумеће се Добављач и Наручилац на почетку календарске године, а најдаље до 31.01. текуће године за ту годину.

- У нaведеном периоду, добaвљaч ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни мaтеријaл потребaн зa услуге превентивног одржaвaњa и одржaвaњa по позиву, уз покривaње свих прaтећих трошковa, трошковa рaдa сервисерa и трошковa долaскa сервисерa. За свако појединачно превентивно одржавање, Наручиоцу добара ће бити предат сервисни извештај, који мора бити потписан од стране сервисера и овлашћеног лица Наручиоца.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену морају бити укалкулисани и трошкови превоза до магацина наручиоца.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена, члан 93. став 5. Закона о јавним набавкама.

Образац структуре цене понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести попуст у понуди и урачунати га у коначну вредност понуде. Попусти који нису наведени у понуди и нису урачунати у коначну цену из понуде, неће бити накнадно узети у обзир.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави следећа средства финансијског обезбеђења за сваку партију појединачно:

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 5% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења три дана дужим од рока важења понуде. Гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Гаранција треба да гласи на Наручиоца. Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен на потпис и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршеље посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем;

- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај аванса у укупној висини утврђеног аванса од 30% од цене са ПДВ-ом, насловљено на Наручиоца.

- оригинaл обaвезујуће писмо бaнке о нaмерaмa зa издaвaње гaрaнције зa добро извршење послa у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Нaручиоцa;

- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року у укупној висини од  10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца.

Изабрани понуђач/добављач је дужан да достави за сваку партију појединачно:

- у тренутку закључења уговора а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања издату у висини од 30% од вредности закљученог уговора, са ПДВ-ом, са роком важности до стављања предмета јавне набавке у функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему). Гаранција мора бити безусловна платива на први позив и сви елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом (рокови,износ). Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- у тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 7 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa, бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршење послa, издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности нaјмaње десет дaнa дуже од дaтумa конaчне испоруке - стављања предметa јaвне нaбaвке у функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему). Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив, и сви елементи гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa уговорa промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен уговором о јaвној нaбaвци;

- у тенутку примопредaје предметa јaвне нaбaвке, бaнкaрску гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање десет дaнa дужим од гaрaнтног рокa. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити поднету гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa добaвљaч не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност коришћењa предметa уговорa у гaрaнтном року.

13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. ЗЈН.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,  при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних  набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити:

- електронском поштом на адресу  tenderi@spbbelacrkva.org, или

- писмено – на следећу адресу наручиоца:  Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“, Ул. С.Милетића бр.55, 26340 Бела Црква, зграда заједничких служби, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - јавна набавка: РТГ аналогни уређај са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију“,  ЈН бр 1/2017.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА

Ако наручилац у року за подношење понуда, измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јаних набавки.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 107 став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неисправне и неодговарајуће понуде.

Наручилац је дужан да донесе одлуку о обустави поступка, ако нису испуњени услови за доделу уговора о јавној набавци. Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке, у складу са чланом 109. ЗЈН.

18. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку сачињава писмени Извештај о стручној оцени понуда, на основу кога Наручилац доноси Одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац је дужан да образложену Одлуку о додели уговора донесе у року од 25 (двадесетпет) дана од отварања понуда и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења исте.

Наручилац задржава право да, у случају неповољних понуда, не донесе Одлуку о додели уговора, као и у случају западања у финансијске тешкоће, због којих наручилац не би могао испунити свој део уговорне обавезе.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

20. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу препорученом пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца или путем електронске поште на e-mail tenderi@spbbelacrkva.org, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 8 (осам ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

21. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Ако изабрани понуђач не достави потписан и оверен уговор, са потребном пратећом документацијом (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) у року од 8 дана од дана пријема истог, сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор, те ће наручилац наведени документ закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у року од пет дана од дана закључења уговора.

22. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Цена дата у понуди, односно уговорена цена је фиксна током трајања уговора о јавној набавци и неће подлегати променама ни из каквих разлога.